**医用超声波清洗机参数**

1.用途：适用于医院消毒供应中心对各类复用型管腔器械、手术器械、精密器械、诊疗器械、器皿进行真空超声波预清洗。

2.性能要求:具有真空超声波清洗技术或减压沸腾清洗技术，针对管腔器械、精密器械具有更好的清洗效果。

3.容积90-110L 。

4.全自动进水、排水、加酶、加热功能。

5.超声频率40KHz

6超声功率1500-1800W。

1. 外形尺寸：长宽高≥850mm\*580mm\*900mm

内腔尺寸 ：长宽高≥620mm\*400mm\*345mm