24小时动态心电图招标参数

- 采集盒：

- 1.1  外形精巧，体积小，重量≤75g，方便受检者佩戴;

- 1.2  1.46 寸全彩LCD液晶屏幕可显示波形、电池电量、记录时间、记录状态、病人信息、事件标记、起搏状态等信息（提供证明文件）

- 1.3  配备3键键盘，方便设置记录器的记录参数、波形切换等操作；具有事件按钮，可以准确记录事件发生的时间

1,4  灵活的数据传输方式，同时支持SD卡和USB2.0高速传输、读取数据（提供证明文件）

- 信号处理

2.1频率响应：0.05～60Hz

2.2噪声电平：≤50μVp-p

2.3极化电压：±300mV

2.4采样率：25600 Hz  （提供证明文件）

2.5A/D转换精度：24位（提供证明文件）

2.6记录天数：0、1、2天可调（提供证明文件）

- 分析软件

- 3.1  根据用户需要，可自由配置软件界面工作流程

- 3.2  专用儿童模式：提供针对儿童的特异性分析算法来进行儿童患者的数据分析，提高分析的准确性

- 3.3  心电数据滤波：提供工频滤波、基线漂移滤波、低通滤波等多种滤波功能，提高所采集的心电信号质量

- 3.4   准确的QRS形态分类，可自动识别正常、房早、室早、插入性室早、起搏、伪差等心拍类型，并支持不少于20种模板分类选项（提供证明文件）

- 3.5  散点+叠加图分析：同屏显示所选模板的散点图+叠加图，同时结合RR间期和波形形态实现心拍的快速分类，大大提高工作效率

- 3.6  ST段分析：软件支持对全导联ST段抬高、压低情况进行自动列表统计，并显示ST段变化的趋势，方便快速地查找各个时间点心电图和ST段变化；可手动修改/添加/删除ST事件；支持单独界面的ST段重分析操作，有效避免重分析操作对已修改模板的影响（提供证明文件）