病人监护仪参数

整机要求：

- 便携一体式监护仪, 整机无风扇设计，降低环境噪音干扰。

- ≥10寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1024*600，≥8通道波形显示，提供说明书或检验报告证明。

- ▲屏幕标配电容屏非电阻屏，提供彩页或说明书等证明文件。

- 标配锂电池，工作时间≥4.5小时，可选配大容量锂电池，工作时间≥9小时。

- 安全规格：ECG, TEMP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

- 监护仪设计使用年限≥10年，提供机器标贴证明材料。

- ▲主机防水等级≥IPX1，支持0.75米抗跌落，提供说明书或彩页证明文件。

- 主机可选配具备侧报警灯或360°报警灯，提供说明书证明材料。

- 监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥7种，在厂家手册中清晰列举消毒剂的种类。

- 监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C。

- 监护仪主机工作湿度环境范围；15~95%。

监测参数：

- 标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温，适用于成人、小儿和新生儿。

- 采用ECG多导同步分析专利技术，保证心电监护的优异性，提供彩页或说明书证明文件。

- 具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护。

- 提供QRS阈值调节功能，为避免R波幅度较低时误报停搏报警，以及某些高T波和高P被误识别为QRS波群，提供说明书证明材料。

- 心率监测范围：成人10～300bpm，小儿/新生儿：10～350bpm,提供说明书证明材料。

- 支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，起搏统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。

- 提供SpO2和PR的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。来自SpO2的PR测量范围：20-300。

- 采用抗干扰和弱灌注血氧专利技术保证血氧监护的优异性，提供专利证书证明文件。

- 提供手动，自动，连续、序列和整点5种测量模式，提供说明书或检验报告证明。

- 配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmH。

- 提供动态血压分析界面，包括平均血压、白天平均血压、夜间平均血压、最高血压、最低血压和正常血压比例等，直观快速了解过去24小时患者血压变化和分布情况。

- 提供呼吸测量，适用于成人、小儿和新生儿。呼吸测量范围：1-200 rpm，提供说明书证明材料。

系统功能：

- 具有三级声光报警，参数报警级别可调。

- 支持自主培训功能，通过动画与图文结合，对医护团队介绍监护仪常用功能，提供说明书证明材料。

- 支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则，提供说明书或检验报告证明。

- 具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。

- 支持USB外部存储，支持≥2400小时趋势数据的存储与回顾功能，支持≥5000组无创血压测量记录，≥120小时全息波形的存储与回顾功能

- 具备监护模式、待机模式，演示模式和夜间模式,可选隐私模式。

- 可升级临床评分系统，包括MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分系统）、NEWS2（英国早期预警评分系统2），可支持定时自动EWS评分功能。

- 支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能

- 动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。

- ▲支持带ABD事件的呼吸氧合界面。

- ▲支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统，提供说明书证明材料。

- 支持监护仪的系统日志向U盘设备的导出功能，日志包括：系统状态、异常和技术报警等，满足设备管理的日常维护需求。

- ▲主机集成附件收纳箱，支持将心电、血氧和无创血压等导联线附件进行收纳放置，方便监护仪设备的高效管理和转移。

- 可升级内置记录仪，提供说明书或检验报告证明。

- 支持它床观察，可同时监视≥12它床的报警信息。

产品认证：

  - ▲型号为中国医学器械装备协会发布的优秀国产医疗产品目录中包括品牌和型号。

  - 监护仪认证：通过国家三类注册，CE认证，提供证明材料。