全自动血液细胞分析仪技术要求

核心必选参数（不满足废标）、重要技术参数（不满足扣分）、常规功能参数（基础考核），兼顾通用性与行业标准要求。

一、核心必选参数（★，不满足废标）

- 单机检测速度：CBC+DIFF+NRBC ≥120个样本/小时。

- 检测线性范围（静脉血）：白细胞(0-500)×10⁹/L、红细胞(0-8.6)×10¹²/L、血小板(0-5000)×10⁹/L。

- 配套校准品/质控品：提供原厂NMPA注册校准品（含RET校准品）及溯源报告，配套同品牌NMPA注册质控品。

- 4. 进样能力：标配自动进样器，支持静脉血/末梢血急诊插入功能，封闭进样急诊位适配多类型血样。

二、重要技术参数（▲，不满足扣分）

1. 检测原理与方法

- 血液细胞分类/计数：电阻抗法+激光散射法+荧光染色流式细胞技术（半导体激光/鞘流阻抗法）。

- 血红蛋白：比色法；CRP/SAA：乳胶增强免疫散射比浊法。

2. 报告参数

- 血液分析：参数≥38个，三维散点图≥3个，二维散点图≥7个，可提供直方图。

- 体液分析：参数≥7个，三维散点图≥1个，支持独立报告出具。

3. 进样方式与用血量

- 支持静脉血/末梢全血自动批量进样、手动进样，预稀释模式适配末梢血。末梢血自动批量检测模式支持以下功能：自动扫码进样、自动混匀、异常标本自动复检；自动混匀功能可适配主流末梢血采血管。

- 末梢全血检测CDR用血量≤30μl，末梢全血CDR+CRP检测用血量≤40μl，预稀释模式CDR用血量≤20μl。

4. 核心检测功能

- 全自动体液检测：支持胸水/腹水/脑脊液/浆膜液等细胞计数+白细胞分类，具有通过高荧光体液细胞参数对肿瘤细胞进行提示功能。

- 网织红细胞检测：全自动无需机外染色，可分型并提供成熟度指数，支持血红蛋白含量检测。

- - 白细胞/血小板检测：荧光染料+半导体激光做WBC五分类，自动校正有核红细胞干扰，具有低值白细胞检测功能，如遇白细胞低值时自动增加计数颗粒数量来保证检测结果的准确性，无需二次折返检测；具有低值血小板检测功能，如遇血小板低值时通过自动增加计数颗粒数量来保证血小板检测精度，血小板双方法（阻抗+荧光）检测，并可转换。

5. 末梢血批量检测

支持自动扫码进样、自动混匀（适配主流采血管）。

三、常规功能参数（基础考核）

1. 设备操作与显示

- 主机自带≥12.1寸彩色液晶触摸屏，支持中文操作界面

- 配备原厂中文报告及数据处理系统，支持LIS/HIS系统对接

2. 精准度控制

- 携带污染率：白细胞≤0.5%、红细胞≤0.5%、血红蛋白≤0.5%、血小板≤1%。

- 血液模式空白计数：白细胞≤0.1×10⁹/L、红细胞≤0.02×10¹²/L、血红蛋白≤1g/L、血小板≤5×10⁹/L

- 低值检测：白细胞/血小板低值时自动增加计数颗粒，无需二次折返检测，不额外消耗试剂

3. 拓展功能

- - 支持升级拓展：特定蛋白（CRP/SAA）检测。支持感染类、心肌类、心梗类、血栓类、糖化类、VD等检测项目一管通检测。

- 预稀释模式功能：可完成白细胞五分类、有核红细胞、网织红细胞及CRP/SAA联合检测

4. 设备配置

- 进样装置：可选配开放/封闭进样装置，自动进样器标配回退功能l

四、厂家与服务通用要求

1. 厂家资质

- 生产厂家是IFCC会员单位，其内部标准实验室通过CNAS认可,部分产品可溯源至JCTLM推荐的参考测量程序 。

- 生产厂家有连续三年以上参加国际参考测量能力验证实验（RELA)并通过的能力，有连续三年以上参加卫健委临检中心参考测量能力验证实验（EQARL)并通过的能力。

2. 售后服务

- 整机原厂质保≥1年，质保期内免费维修保养。

- 故障响应：8小时内现场检修，24小时内无法排除则提供同型号备用机

- 系统对接：免费开放LIS/HIS/耗材管理系统接口，医院系统改造费用由供方承担。

3. 验收与交付

- 交付时间：合同签订后1个月内完成安装、调试、培训及验收。

- 验收标准：符合国家医疗器械标准，提供出厂合格证（国产）/商检证明（进口）。

- 知识产权：供方保证设备完整知识产权，无侵权风险，软件终身免费适配使用。