主要性能指标

(1)精密度:8sd不超过0.2%，C.V.不超过±1%;

(2)稳定性:在8小时内测量，C.V.不超过±1%;

(3)分析速度:样本分析时间<2分钟/每对样本;

(4)孔间差:△8不超过0.3%;

(5)准确性:测定DOB在10的气体，偏差不超过±10%;

(6)CO2线性:C02浓度在1%~6%范围内，相关系数R≥0.99;

(7)安全要求;分析仪安全要求符合4793.1-2007、4793.9-2013

及YY 0648-2008;

(8)该设备具有10个检测通道，可同时检测5组样本。