13C呼气分析仪技术参数

1、分析速度≤3分钟/对样品;

2、开机预热时间≤20分钟;

3、精密度：δsd不超过0.3‰，C.V.不超过±2%;

4、稳定性：在8小时内测量，C.V.不超过±2%;

5、孔间差：△δ不超过0.4‰；

6、准确性：测定DOB在10的气体，偏差不超过±13%；

7、CO2线性：CO2浓度在1%~6%范围内，相关系数R≥0.95;

8、设备接口为止回阀专用适配器接口，可接驳内置止回阀的专用自动密封呼气袋。

9、设备提供每日及每月质控硬件及软件程序，以保证设备的准确运行。

10、能提供医疗信息化管理用His及Lis等接口。

11、要求设备配套使用的尿素13C呼气试验药盒剂型既能有效规避假阳性又能有效规避假阴性。

12、要求设备配套使用的尿素13C呼气试验药盒内的呼气样品袋具备完好的呼气结束瞬间密闭装置（自动止回阀），以保证呼出气样品合格的密闭性。

13、要求设备配套使用的尿素13C呼气试验药盒采样时长不超过30分钟，最大限度减少医护人员工作量及患者的待诊时间。