1、有滴数和 ml/h 两种给药模式，方便临床使用。

▲2、具有滴速传感器监测流速，闭环控制，确保滴速给药精准度。

▲3、具有输液器校正功能，使用任意品牌输液器都能确保给药精准度。

4、适用输液器：20 滴/毫升标准输液器。

5、有预设输注、快速输注功能。

6、输液速度：流量模式下为 1.0～999.9ml/h，最小步进 0.1ml/h。

滴数模式下为 1.0～333 滴/分钟，最小步进 1 滴/分钟。

▲7、输液速度最大误差： 滴数模式不大于 3%。

流量模式不大于±5%。

8、预设量设定范围：1-9999ml。

9、报警类型：气泡报警、管道堵塞报警、电池欠压报警、输液完毕报警、开门报警、滴速传感器脱落报警、外接电源掉电报警、故障报警和等待操作报警。