（1）具有滴数和ml/h 两种给药模式，方便临床使用。

▲（2）具有滴数传感器监测流速，闭环控制，确保滴数给药精准度。

▲（3）具有输液器校正功能，使用任意品牌输液器都能确保给药精准度。

（4）适用输液器：20滴/毫升标准PVC输液器。

（5）具有预设输注、快速输注功能。

（6）输液速度：流量模式下为1.0-999.9ml/h, 最小步进0. 1ml/h。滴数模式下为1.0-333滴/分钟，最小步进1滴/分钟。

▲（7）输液速度最大误差：滴数模式不大于±2%。 流量模式不大于±5%。

（8）预设量设定范围：1-9999ml。

（9）功能：预设量注射完毕之后，以1ml/h 的速度注射，以保持静脉血管的畅通。

（10）报警类型：气泡报警、管道堵塞报警、电池欠压报警、输液完毕报警、开门报警、滴速传感器脱落报警、外接电源掉电报警、故障报警和等待操作报警。