
技 术 参 数

1. [bookmark: _GoBack]光谱波长：黄光峰值波长590±10nm
2. 光谱波长：红光峰值波长635±10nm
3. 灯珠：1440颗LED芯片组成SMD矩阵光源，照射密度均匀，辐射强度高
4. 治疗面积：治疗仪的最大出光口平面面积应≥1200cm²
5. 光功率密度：距灯珠表面中心垂直5cm处光功率密度≥20mW/cm2
6. 输出光功率：治疗仪单光源模块输出总的光功率应满足≥12W
7. [bookmark: _Hlk141650301]最大治疗深度：治疗仪的最大治疗深度应≥10cm
8. 定时功能：设备应具有定时功能，定时误差应不大于设定值的±2%
9. 光源功率调节功能：可以在仪器操作面板通过软件调整光功率密度大小。
10. 有效红光辐照均匀性应大于≥0.8
11. 有效黄光辐照均匀性应大于≥0.8
12. 有效黄光辐照度的不稳定度应≤±10%
13. 有效红光辐照度的不稳定度应≤±10%
14. 光源治疗头：红、黄光任意切换不需更换治疗头；弧型扇面光源治疗头、并可根据部位大小不同伸展调节。
15. 电源电压波动：电源电压在额定电源电压的±10%之间变化时，有辐照面上中心点的有效辐照度的变化应不大于10%
16. ISO9001质量管理体系认证
17. ISO13485医疗器械质量管理体系认证
18. 具有温度指示功能
19. 治疗支撑臂：航空铝材质，万向可调！
20. 显示方式：≥10寸液晶显示屏，
21. 照射时间控制范围：1-99min可调
22. 三档可控： 一档：红光 5mW/cm2     黄光 3mW/cm2 
                         二档：红光 10mW/cm2   黄光 5mW/cm2 
                           三档：红光 15mW/cm2    黄光 7mW/cm2 
