技 术 参 数

- 光谱波长：黄光峰值波长590±10nm

- 光谱波长：红光峰值波长635±10nm

- 灯珠：1440颗LED芯片组成SMD矩阵光源，照射密度均匀，辐射强度高

- 治疗面积：治疗仪的最大出光口平面面积应≥1200cm²

- 光功率密度：距灯珠表面中心垂直5cm处光功率密度≥20mW/cm2

- 输出光功率：治疗仪单光源模块输出总的光功率应满足≥12W

- 最大治疗深度：治疗仪的最大治疗深度应≥10cm

- 定时功能：设备应具有定时功能，定时误差应不大于设定值的±2%

- 光源功率调节功能：可以在仪器操作面板通过软件调整光功率密度大小。

- 有效红光辐照均匀性应大于≥0.8

- 有效黄光辐照均匀性应大于≥0.8

- 有效黄光辐照度的不稳定度应≤±10%

- 有效红光辐照度的不稳定度应≤±10%

- 光源治疗头：红、黄光任意切换不需更换治疗头；弧型扇面光源治疗头、并可根据部位大小不同伸展调节。

- 电源电压波动：电源电压在额定电源电压的±10%之间变化时，有辐照面上中心点的有效辐照度的变化应不大于10%

- ISO9001质量管理体系认证

- ISO13485医疗器械质量管理体系认证

- 具有温度指示功能

- 治疗支撑臂：航空铝材质，万向可调！

- 显示方式：≥10寸液晶显示屏，

- 照射时间控制范围：1-99min可调

- 三档可控： 一档：红光 5mW/cm2     黄光 3mW/cm2

二档：红光 10mW/cm2   黄光 5mW/cm2

三档：红光 15mW/cm2    黄光 7mW/cm2