医用自助取片机参数要求

1 功能 用于医学影像，支持无缝对接所有影像设备（CT、MR、DR、胃肠机、

乳腺机、DSA 等）的诊断依据（胶片及报告输出），支持乳腺 X 线摄影高清图像打印。

2 胶片槽 供片库 2 个可兼容所有胶片尺寸的胶片盒同时在线。

4 灰度 ≥14bits

5 最小打印像素 ≤50μm

6 输入接口 ≥8 个 DICOM 接口以太网 1000base-T

7 系统软件 设备装备最新版本软件，提供免费升级、安装软件备份文件

8 报告打印 激光打印机，最大打印幅面 A4

9 触摸显示界面 具备彩色触摸面板，自助打印终端软件全中文图形化界面，动画与语音提示病人操作

10 储存空间 ≥250G

11 图像分辨率 ≥500dpi

12 供胶片方式 平装胶片

13 胶片规格 8×10 英寸、10×12 英寸、11×14 英寸、14×17 英寸

14 原片透射密度 0.21D

15 打印最大透射密 度 3.8D

16 兼容性 支持检查设备、PACS 系统、后处理工作站胶片直接打印

17 补打功能 支持自定义胶片报告同时打印功能和胶片报告分开打印功

能，支持胶片的随时补打功能；

18 电源 220-240V、5A，50Hz

20 接口类型 网络接口：RJ45；符合 DICOM3.0 标准

21 工作噪音 运行时：约 60 分贝（A）以下；待机时：约 40 分贝（A）以下