	精神科二楼购置清单

	序号
	物品
	数量

	1
	病床（不锈钢）
	33

	2
	病床
（不锈钢摇床）
	10

	3
	配套床垫（防水防污外套）
	32


一．不锈钢医用普通病床

执行标准：YY/T 0003‑2023 

 一、基本规格

1. ★外形外尺寸：2060mm×900mm×430mm（床面高度），允许偏差±10mm

2. 床面净尺寸：1900mm×900mm

3. 材质：SUS304医用不锈钢，耐消毒液腐蚀，可反复擦拭消毒

4. 床架主梁：矩形方管≥80×40×1.2mm；床面横撑扁管≥30×15×0.8mm，加密排布，承重稳固

5. ★静态安全承重≥200kg，加载后无永久变形、无开焊

二、床体、床头床尾

1. 床头、床尾板全部304不锈钢圆管弯管成型，圆弧边角，无尖锐棱角，防磕碰。

2. 床头床尾与床架满焊焊接，焊缝打磨抛光，焊点平整光滑，无毛刺。

3. 床尾设置毛巾挂杆；床头、床尾底部钢管封底，防止积水腐蚀。

4. 可选用插入式快拆床头板，方便急救CPR操作。

5. 床下配不锈钢杂物置物架，可放置脸盆、便盆。

三、床面结构 

不锈钢栅条式床面

 - 304不锈钢扁管横向排布，条缝均匀，边缘打磨圆滑。

四、护栏

双侧不锈钢可折叠护栏，护栏间隙符合YY/T0003‑2023防卡陷安全标准，间隙＜60mm或＞318mm，避免夹伤风险 。

五、脚轮 / 支撑脚 

固定款，不锈钢固定支撑脚垫，防滑耐磨橡胶脚垫，静音防滑，不移位。

六、工艺与质量要求

1. 全部焊缝打磨抛光，表面拉丝处理，无毛刺、尖角。

2. 耐酸碱、耐含氯消毒剂反复擦拭，不易生锈。

3. 整体结构稳固，摇晃无松动异响。

4. 所有边角圆弧过渡，无锋利切口，保障患者安全。

八、资质、质保要求

1. 医疗器械备案/注册相关资料，产品合格证、出厂检验报告。

2. 整机原厂质保≥3年，质保期内焊接开裂、管材变形免费更换维修。

3. 提供安装调试、现场验收。

二．全不锈钢单摇病床
执行标准：YY/T 0003‑2023《手动病床》

材质：床架、床板、床头床尾全部 SUS304 不锈钢，耐含氯消毒液 

一、通用基础规格

1. ★外形尺寸：2060mm×900mm×床面高430–450mm，公差±10mm

2. 床面净尺寸：1900mm×900mm

3. ★主床架：304不锈钢矩形方管≥80×40×1.2mm，加密横向加强支撑

4. ★静态安全承重≥200kg，加载无永久变形、无开焊松动

5. 全部焊缝抛光打磨，边角圆弧，无毛刺尖角

6. 床下配不锈钢置物架，可放置脸盆、便盆

二、单摇不锈钢病床（背部可抬起，腿部固定）

1. 手摇机构：1套不锈钢折叠摇把，摇把可收回隐藏，防止磕碰

2. ★背板抬起角度：0°～70°±5°，带机械限位防过位，角度稳定不打滑

3. 支撑结构：背部双支撑杆，升降顺滑、无卡顿异响

4. 床面：304不锈钢栅条床面 / 不锈钢冲孔床板二选一

5. 床头床尾：304不锈钢圆管折弯成型，可拆卸式，方便抢救 CPR

四、床面 

不锈钢栅条床面 

304不锈钢扁管横向排布，缝隙均匀，冲水、消毒方便，不积水。

 五、护栏

1. 双侧不锈钢可升降折叠护栏

2. ★护栏间隙符合 YY/T0003‑2023安全防卡陷要求，间隙＜60mm 或＞318mm，防止夹伤患者 

六、脚轮/支撑 

1. 固定款：不锈钢支撑脚，底部橡胶防滑垫，病床不滑动

七、工艺、耐腐蚀要求

1. 全部不锈钢表面拉丝处理，耐酒精、含氯消毒剂长期擦拭，不易生锈

2. 管材管口封底，防止管内积水腐蚀

3. 摇把、丝杆、升降转轴防锈，长期升降不卡顿、不生锈

4. 所有活动关节配有防尘结构

八、资质与质保

1. 医疗器械备案凭证、出厂合格证、检验报告

2. ★整机原厂质保≥3年；手摇升降机构质保≥3年，质保期内焊接开裂、丝杆卡死免费维修更换

3. 提供送货安装调试、现场培训

